采购内容与要求

第一节 技术要求

一、采购内容及数量

1、采购项目名称：衡阳县2025年基层医疗卫生机构医疗设备购置政府采购项目

2、内容及数量：

| 序号 | 采购设备名称 | 采购数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化分析仪（核心产品） | 4 | 台 | 不接受进口产品投标 |
| 2 | 血球仪 | 5 | 台 | 不接受进口产品投标 |
| 3 | 尿液分析仪 | 3 | 台 | 不接受进口产品投标 |
| 4 | 心电图机 | 4 | 台 | 不接受进口产品投标 |

注：以下技术参数中带“★”号条款为实质性要求条款（即关键性参数），对实质性要求条款中任何一条的偏离(即不满足、或不响应、或负偏离)，在评标时将其视为无效投标。

二、技术规格及参数要求

### （一）生化分析仪 4台

★1.速度：生化恒速≥800项测试/小时（不含ISE离子模块）；

2.分析原理：比色法、比浊法、电极法等；

3.分析方法：终点法、两点法、速率法等；

4.样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血等；

5.同时分析项目：最大可同时分析项目≥150个；

6.全血糖化血红蛋白检测功能：具备；

7.光源：卤钨灯，寿命≥2000小时；

8.波长范围：340nm-800nm，波长精度：±1nm；

9.光路系统：全息凹面光栅后分光；

10.波长数量：≥16个波长；

11.吸光度线性范围：≥0-3.5Abs；

12.样本位：≥120个样本位（不含软件扩展位），包含样本位、校准位、质控位、急诊位等；

13.样本量：≥1.5μL~35μL，0.1µL步进；

14.样本针功能：液面检测，智能防气泡干扰、空吸检测、凝血块检测、堵针实时检测；

15.试剂针功能：具有液面感应、随量跟踪、立体防撞功能；支持空吸、气泡、堵针实时检测，支持预加热功能；

16.针清洗功能：具有自动清洗功能；

17.试剂位：≥180个（不包含任何形式的扩展位，不含ISE位置），不间断冷藏，试剂位自由设定，支持条码识别；

18.试剂量：≥10μL~350uL，0.5µL步进；

19.试剂冷藏功能：2~8℃，可24小时连续冷藏；

20.反应位及杯材质：≥160个，可重复使用的硬质玻璃杯或石英杯（非联体式），提供比色杯检测报告；

21.反应盘温控：固体直热，37±0.1℃温度实时显示，免维护；

22.最小反应液体积：≤90µL；

23.反应杯清洗功能：反应杯≥8阶自动清洗；

24.清洗用水：全自动恒温；

25.搅拌系统：双搅拌杆设计；

26.搅拌针功能：自动搅拌，转速检测、自动冲洗；

27.稀释功能：支持样本稀释测试；

28.定标方法：单点线性、两点线性、非线性多点等；

29.打印功能：多种打印格式，支持中、英文打印；

30.条码功能：支持条码扫描功能；

31.溯源体系：具备完整溯源体系；

32.数据处理终端：CPU≥4核，主频≥3G，内存≥16G，硬盘≥1T，显示器≥20寸液晶，配备激光打印机，激光打印机≥20页/分钟；

33.操作系统：预装正版软件（含中文操作系统）、鼠标、键盘操作；

★34.试剂通道全开放，确保基层医疗卫生机构具备使用第三方试剂的权利；

- 其他配置：≥3KVA品牌UPS，≥20升品牌纯水机

- 提供仪器同品牌生化试剂，试剂项目数≥90项；

- 携带污染率≤0.03%

### （二）血球仪 5台

一、技术规格、参数与要求

1.检测原理：采用主流的激光散射、流式细胞分析法、细胞化学染色进行血常规检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定；

2.检测参数：≥29项报告参数，3个直方图和4个散点图；

3.特定蛋白检测：具备全程C-反应蛋白检测功能；

4.网织红细胞检测：具备；

5.测试模式：具备CBC，CBC+5DIFF，CBC+5DIFF+RRBC，CBC+5DIFF+CRP等模式；

6.检测速度：≥60个/小时；

7.样本用量：全血样本：五分类+CRP模式≤35μl；其余模式≤20μl；

8.进样模式：手动进样和自动进样，手动进样方式支持全血样本及预稀释样本，自动进样方式支持全血样本；

9.数据储存：最大可存储≥20万条样本信息；

10.线性范围：WBC：≥0.00×109/L～400.00×109/L，RBC：≥0.00×1012/L～8.00×1012/L，HGB：≥0 g/L～300g/L，PLT：≥0×109/L～5000×109/L，FR-CRP：≥0.20mg/L～320.00mg/L；

11.全血测量精密度：WBC：≤2%；RBC：≤1.5%；PLT：≤5.0%；Hgb：≤1.5%；CRP：≤4.0%；

12.校准与质控：具备自动校准和人工校准方式，每种模式下可绘制L-J，X，X-R，X-B质控图；

13.异常细胞提示：具有提示难溶性红细胞及异常细胞报警功能；

14.报警提示：具有参数异常报警、试剂检测报警、故障提示报警、系统自动诊断功能；

15.信息输入：全中文操作系统，可输入标本信息；支持条形码输入；

16.输出：可选择打印中英文报告、直方图、参考范围等；

17.维护和保养：具备采样针自动清洗、液路定时清洗功能；

18.质控校准：具有原厂配套质控和校准品；

19.数据处理终端：CPU≥4核，主频≥3G，内存≥16G，硬盘≥1T，显示器≥20寸液晶；

20.操作系统：预装正版软件（含中文操作系统），鼠标､键盘操作；

21.支持离线备份功能（以备断电时使用）；

22.支持开放性试剂、耗材。

### （三）尿液分析仪 3台

一、技术规格、参数与要求

1.检测波长数量：≥4个波长；

2.测试速度：≥250个样本/小时；

3.检测项目：可使用适配尿试纸条进行11项、12项、14项检测（检测项目包括维生素C、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、酸碱度、肌酐、尿钙、微量白蛋白、微量白蛋白/肌酐比值）；

4.显示屏：彩色液晶触摸屏≥7寸；

5.显示功能：显示屏可显示中文引导菜单、操作界面、提示信息、检测时间、检测结果；

6.试管容量：一次性进样试管≥10个；

7.急诊插入：具有急诊优先插入，自动复查/镜检标记规则；

8.自动吸样、滴样、清洗功能：能对样本进行自动吸样、滴样，液路自动清洗；

9.尿试纸图像显示及存储功能：显示被检测的尿试纸图像并存储；

10.存储容量：≥30万个样本结果；

11.试纸仓容量：≥300条试纸；

12.废料盒容量：能容纳≥400条废弃试纸条；

13.打印功能：内置打印机，打印结果；

14.重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数（CV，%）≤1.0%；

15.稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.0%；

16.条码输入功能：内置条形码扫描器识别条形码；

17.尿液颜色识别功能：采用物理方法（RGB三原色法）识别样本的颜色；

18.尿液浊度检测功能：采用物理法（散射法）检测出样本的浊度结果；

19.尿液比重检测功能：采用物理方法（折射计法）检测样本的尿比重结果。

### （四）心电图机 4台

一、技术规格、参数与要求

1.十二道心电包括：

（1）显示器与操作系统：≥7英寸显示器，支持全屏触控操作；

（2）内置打印机：内置热敏点阵打印机；

（3）内置存储器：设置内置存储器，支持存储扩展，支持USB（或SD）多种传输方式，内置存储病例数量：本机可存储病历≥20000例；

（4）抗干扰滤波技术：具有肌电滤波、漂移滤波、低通滤波、交流滤波功能；

（5）工频滤波技术：具备工频滤波技术；

（6）除颤保护：具备除颤保护。

2.功能要求：

（1）标准十二导联心电同步采集：具备标准十二导联心电信号同步采集；

（2）导联体系：标准十二导联；

（3）采样模式：支持实时采样、预采样、触发采样、周期采样模式；

（4）患者信息录入方式：支持手动输入，条码枪、身份证读卡器读取；

（5）屏幕显示内容：心电波形、时间、心率、ID信息、工作状态信息等；

（6）显示布局：可同屏显示同步心电波形，≥7种显示布局；

（7）打印布局：≥7种打印布局；

（8）波形冻结与浏览：支持波形冻结与波形浏览功能；

（9）导联信号质量检测：具有导联信号质量检测功能；

（10）导联接反检测：支持导联接反检测；

（11）快速模式：支持快速模式；

（12）向量功能：支持心电向量分析报告；

（13）时间向量功能：支持时间向量功能；

（14）病例管理功能：具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印；

3.网络传输功能：

（1）联网方式：支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网；

（2）传输协议：支持FTP、HTTP等传输协议；

（3）数据格式：支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM等数据格式；

（4）心电数据与心电网络平台双向传输：支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据与心电网络平台的双向传输；

（5）权限管理：具有权限管理。

4.技术参数及要求：

（1） A/D转换：A/D转换：24bit；

（2）采样率：≥64000Hz；

（3）输入阻抗：≥110MΩ（10Hz）；

（4）频响范围：至少包含0.01Hz~500Hz；

（5）时间常数：≥5S；

（6）耐极化电压：≥±900mV；

（7）内部噪声：≤12.5µVp-p。

第二节 商务要求

一、主要商务要求

| 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：合同签订后30天内，货物安装调试并验收合格； 交货地点：采购人指定地点； 交货方式：货到指定地点完成安装调试且验收合格，并按合同约定移交有关资料。 |
| --- | --- |
| 质量保证期 | 整机质保期≥三年，自正式验收合格之日起开始计算 |
| 响应时间 | 7×24小时 |
| 合同价款支付方式和条件 | 完成安装调试、试运行、验收合格后金额支付合同总金额的97%，3%为质保金，以验收通过时间起计，质保期满后，向甲方申请无息退还质保金。 |
| 解决争议的方式 | 诉讼 |

二、其他要求

★1.提供所投产品注册证相应的检验报告；

2.所投产品仪器需具备LIS端口，如用户单位建立检测信息系统，须提供对接服务；

3.售后服务保障体系：

（1）质量保证期：投标产品的制造标准、安装标准及技术规范符合国家标准。整机质保期≥三年，自正式验收合格之日起开始计算。质保期内，中标人应维修并更换非人为损坏的或有缺陷的零部件;开机率未达标，每少一天保修期顺延7天。在保修期内或期外，如仪器出现故障，应负责提供同档次以上的备用设备，直至仪器维修至正常使用为止。为保证供货仪器与投标样机仪器一致，采购方将随机抽查和检验，若两者出现不一致，所有损失将由中标方负责。货物交付期间及质保期内涉及的所有费用均包含在投标报价中，采购人不再额外支付任何费用。

（2）安装调试与培训：中标人应按合同规定的时间交货，派人负责设备的现场安装和调试，并承担设备安装、调试及试运行期间的一切相关费用。如采购人发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求或有明显损坏，其有权要求及时退换并索赔。安装调试验收完毕，应由双方共同签署验收报告。安装调试期内，应提供≥2天的现场临床操作培训;三个月后提供第二轮≥2天的集中培训；采购方将聘请第三方专业机构对产品的参数、质量、安装、调试和培训工作进行验收；

（3）售后服务：在接到用户通知2小时内响应，48小时内到达用户现场，96小时内解决问题：

①提供7×24小时的技术咨询服务；

②敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务；

③提供7×24小时的故障服务受理；

④对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援；

⑤仪器使用期限≥8年，配件供应≥10年（须提供承诺函，格式自拟）；

⑥质保期内每年提供≥1次维护保养，开机率≥95%（按日历日计算）。

4.其他要求：

（1）中标人应保证货物是已定型上市销售的原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品；

（2）中标人应于中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订书面采购合同并按采购人要求及时供货，否则采购人可依法单方解除合同并要求其承担违约责任。